DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Suprimentos

PREGÃO PRESENCIAL nº 87/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2258/2018

RETIFICAÇÃO ITEM 26

Esclarecemos que a estação de pós processamento de imagens, solicitada no parágrafo 2, é a mesma estação solicitada no parágrafo 1. No parágrafo 2 estão sendo descritas as características básicas desta estação. Trata-se apenas de uma estação, onde serão realizadas a inserções de dados, identificação dos cassetes, e pré-visualização das imagens adquiridas. Portanto não há necessidade da retirada do parágrafo em questão.

Mas segue texto revisado para que não haja dúvida:

| 26 | CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS com um leitor integrado, de leitura única (monocassete) de cassetes e um conjunto de placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos, 18x24cm,24x30cm e 35x43cm conforme especificado a seguir: - O sistema de digitalização deve ter resolução mínima de imagens 5 e 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Resolução de escala de cinzas:aquisiçãominima de dados 12 bits/pixel e saída mínima p/ o processador: 12 bits/pixel.. Sistema DICOM 3.0 Print e Storage SCU, controladora de rede Fast Ethernet e terminais de cadastramento e manipulação básica de imagens dedicados às salas de exame. O sistema deve possuir capacidade de: - Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; - Identificação eletrônica ou código de barras dos cassetes, ou seja, a transferência dos dados do paciente e do exame para o cassete que contém a imagem exposta, permitindo a mistura de cassetes antes da leitura sem perda da identificação do exame; - Processamento de no mínimo 040 cassetes/ hora em resolução padrão de 10 pixels/mm no formato 35x43cm; - Uma estação para identificação, entrada de informações dos pacientes e exames, recebendo os dados digitalmente pela rede de computadores e módulo de pré-visualização das imagens recém-adquiridas no sistema em resolução padrão em monitores com alta resolução; Geração de imagens por meio de um programa (software) de processamento básico.O pós-processamento de imagens deverá ser visualizado em monitor touchscreendicom com resolução de 1280x1024 pontos de alto brilho (mínimo de 200 cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14; O aplicativo de pós-processamento de imagens deverá ter um módulo específico para manipular imagens de exames de radiologia geral , com árvore de incidências específicas. - Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS; - Efetuar de modo automático o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação; - Efetuar anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos; - Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão; - Efetuar gravação de CD / DVD com um ou múltiplos pacientes com imagens, e visualizador, formato DICOM ou JPG. - Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar, com capacidade de efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para recebimento das informações do sistema de informação hospitalar (HIS) (ModalilityWorklist Management). Este módulo também deverá buscar as listas de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ASCII com delimitadores de campo e pacientes conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia; - Possibilitar ao operador capacidade de formatar a impressão com 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme e selecionar tamanhos diferentes de película. - Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo; - Conjunto de cassetes com placas de fósforo com resolução mínima de 10 pixel/mm e nos seguintes formatos: - 18x24cm: 03 conjuntos - 24x30cm: 03 conjuntos - 35x43cm: 03 conjuntos - Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos; - Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização; - Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital; - Impressora DRY (Seco) para uso em modalidades médicas para Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, CR,DR. - Equipamento com impressão de tecnologia a seco com carregamento de filmes em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes e resolução mínima de pelo menos 320 dpi com um spot size de 100μm para a imagem final. - Produção de no mínimo 70 filmes/hora 35x43cm - Possuir 2 bandejas de armazenamento on-line do sistema (qualquer tamanho de filme em cada bandeja). - O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0; - Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; - No break de 3 kVA- 220 v; - Garantia de 12 meses após instalação do equipamento; - Software para armazenamento e distribuição de imagens para Unidades externas e internas do Hospital - As imagens deverão ser armazenadas por um período mínimo de 12 meses e depois salvas em HD externo ou similar - Especificacões mínimas de Hardware: Processador Intel i5 ou i7 8 GB de memoria 1 unidade de Disco rígido SATA de 500 GB 1 monitor 17 polegadas mais controladora de vídeo padrão 1 controladora de rede Ethernet Microsoft Windows 7 ou superior MAC OSX (10.7; 10.8; 10.9 E 10.10) Linux Ubuntu Desktop 14.04 LTS Libre office 3.4.6 (apenas com Medreport) Serviços de instalação, aplicação e treinamento do sistema. Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas. Garantia de 01 ano |
| --- | --- |

Cordeirópolis, 05 de Novembro de 2018.

Kelen C. Rampo Carandina

Diretora Exec. Hospitalar

Cássio Ribeiro da Silva

Cood. Setor de Radiologia

Dr Sergio Luiz Marques dos Santos

Médico Radiologista